

Warszawa, dnia 18.07.2022 r.

DZP-361/16/2022/SD/792

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP-361/16/2022** pn.:**„Zakup wyposażenia biorepozytorium (szafowe zamrażarki niskotemperaturowe wraz ze stelażami, systemem podtrzymującym pracę i systemem monitorowania temperatury; czytnik probówek z kodem 1D/2D wraz z probówkami i pudełkami typu cryo, oprogramowanie do biobankowania wraz z modułem sterującym, dostosowaniem oprogramowania do potrzeb użytkownika i szkoleniem)”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

W związku z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami. Równocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust 1 ustawy, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**pytanie 1:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o nieznacznie większych wymiarach, ale za to nieco niższe?, tj. Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 110,3 x 89,8 x 195,0 cm

**odpowiedź:**

Zamawiający wraża zgodę na powyższe wymiary urządzenia.

**pytanie 2:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o zakresie temperatur od -50\*C do -86\*C przy zachowaniu dokładności ustawiania co 1\*C.? W praktyce i tak używana jest zazwyczaj temperatura około -80\*C

**odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie o zakresie temperatur od -50\*C do -86\*C przy zachowaniu dokładności ustawiania co 1\*C.

**pytanie 3:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamrażarkę wyposażoną w 2 kaskadowe kompresory o cichej pracy, z których jeden schładza komorę do pewnego poziomu, a następnie pracę przejmuje kolejny kompresor, który dochładza zamrażarkę do odpowiedniej temperatury z zakresu? Z technicznego punktu widzenia takie rozwiązanie jest lepsze i bezpieczniejsze, ponieważ dzięki temu obydwa kompresory pracują w optymalnych dla nich zakresach nie przeciążając swoich możliwości – mogą dzięki temu działać bezawaryjnie przez wiele lat.

**odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zamrażarkę o ww. wyposażeniu .

**pytanie 4:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia o wadze 341 kg, ale za to ze zużyciem energii prawie o połowę mniejszym niż wymagane – 7,4 kWh/24h. Takie rozwiązanie będzie zdecydowanie korzystniejsze zarówno ekonomicznie jak i przyjazne dla środowiska (o połowę mniejsze zużycie energii).

**odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie o wadze 341 kg, ze zużyciem energii – 7,4 kWh/24h

**pytanie 5:**

Czy zamawiający wymaga aby system podtrzymujący temperaturę w zamrażarkach (back-up CO2) był wyposażony w niezależny, wbudowany akumulator, który podtrzyma działanie systemu w razie awarii zasilania w pomieszczeniu?

**odpowiedź:**

TAK, Zamawiający wymaga aby system podtrzymujący temperaturę w zamrażarkach (back-up CO2) był wyposażony w niezależny akumulator, ale może on stanowić osobną jednostkę/element.

**pytanie 6:**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu rozpoczęcia napraw do 3 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**odpowiedź:**

Zamawiający zgadza się na wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy, ale pozostawia termin 2 dni na dokonanie naprawy.

**Umowa nr DZP-362/16/2022/CZEŚĆ I** - § 6 ust 6 pkt 1)

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„1) dokonywanie napraw sprzętu w siedzibie Zamawiającego nie później niż w terminie 2 dni roboczych, w godzinach ustalonych z Zamawiającym,”

**pytanie 7:**

Prosimy o zmianę zapisu na:  „Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub uzgodniony, o co najmniej takich samych parametrach, w przypadku trzykrotnej naprawy tej samej usterki, gdy wystąpi ona ponownie.”

**odpowiedź:**

Umowa nr DZP‑362/16/2022/CZEŚĆ I § 6, pkt 6 pkt 5)

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„5) w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 30 dni lub sprzęt był naprawiany 3 razy i wystąpi kolejna wada (dotyczy wad/usterek krytycznych dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu), Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub uzgodniony, o co najmniej takich samych parametrach,”

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera